血小板保存箱招标参数

- 三种电源模式：即交流电源220V、直流12V、直流电源24V。

- ★内有备用电池，在切断电源后可持续工作30分钟，保证血小板在运输过程中的安全。

- 采用美国18B20高精度数字式温度传感系统。

- 采用进口恒速电机，连续运转无噪音。

- 内循环风道，温度均匀。

- 具有自动故障检测系统，安全可靠。

- 隔热材料为聚氨酯整体发泡，具有良好的保温性能。

- 箱体轻便、体积小、方便运输。

- 控温范围：22.0℃±2.0℃

- 制冷功率：60W

- 控温精度：±0.5℃

- 制热功率：60W

- 振荡频率：60周/分钟

- 报警温度: <20℃、>24℃

- 振荡幅度：50mm

- 环境温度：5℃-35℃

- 工作方式：连续左右往复，水平振荡

- ★外形尺寸：长*宽*高  450mm*300mm*350mm

- 层数及高度：3*30mm

- ★具有II类医疗器械注册证