**医用冷藏箱招标参数**

1. 样式：立式，玻璃门。
2. ★有效容积：≥700L。
3. 箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺。。
4. 内胆材料：喷涂铝板。
5. 保温材料：无CFC聚氨酯发泡。
6. 箱内顶部LED照明系统，功耗低，亮度高，箱体内部一目了然。
7. 压缩机：采用名牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音。
8. 门体带锁设计，防止随意开启，存储物品安全。
9. 前后4个万向脚轮+前2个调整脚设计，移动固定方便。
10. 高亮度天蓝色数码温度屏，视觉更柔和，显示精度0.1℃，可调阅湿度。
11. 12个高密度钢丝浸塑搁架，带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗。
12. 风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；具备自然化霜功能，化霜过程中箱内温度仍保持在2-8℃范围内。
13. 高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器，确保运行状态安全稳定, 温度传感器置于箱内空气中，实时感应温度变化。
14. 风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2-8℃范围内。
15. ★完善的声光报警功能：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，具备远程报警功能。具有高温、低温、传感器故警、开门、断电报警等多种功能，物品存放更安全。
16. 断电报警后，蓄电池可提供不少于48小时显示及报警功能，并为温度记录打印机、USB端口供电。
17. ★标配USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据PDF格式。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。
18. 标配485接口、远程报警接口。
19. 门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式，实现32℃环温80% 湿度条件下无凝露，开门全角度自动关门功能。
20. 当控制/报警传感器发生故障时，压缩机以开机5分钟、停机6分钟规律运作，确保物品存储安全。
21. 冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。
22. 门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。
23. 左侧标配1个测试孔，方便测试箱内温度。