附件:心电监护仪项目采购要求

1、所投产品若为医疗设备，供应商必须为具有医疗器械生产企业许可证的生产商或具有医疗器械经营企业许可证的经销商（有效期内）；

2、必须提供所投设备的医疗器械注册证和医疗器械注册登记表（有效期内）

3、拟提供的设备必须在供应商有效的经营许可范围内；并提供所投医疗器械的有效授权许可证明。

**一、采购清单：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **技术要求** | **数量** | **单位** | **最高限价** |
| **1** | 心电监护仪 | 详见下文 | 1 | 台 | 10000元 |
| 注：  1.交货时间：签订合同后20个自然日内，各供应商报出最早交货期限；  2.交货地点：采购单位指定； | | | | | |

**二、详细技术参数及功能要求：**

1、★国家三类注册；适用范围：成人、小儿、新生儿

2、 具体技术参数要求：

2.1投标产品标配可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温。

2.2★可选配升级有创血压、有创心排量、二氧化碳（CO2）监测（以中华人民共和国食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证为准）

2.3具备ECG多导同步心律失常分析，在部分导联脱落、受干扰时仍能准确监测心率；提升心律失常识别准确率。

2.4支持实时连续心律失常分析及ST段分析功能

2.5心律失常分析种类不少于22种。

2.6支持阻抗呼吸监测，监测导联I导和II导可选，具有自动识别信号较好的导联功能，能有效避免干扰。

2.7★血氧饱和度监测能有效的抗运动干扰和弱灌注干扰能力强，除血氧饱和度数值外，还可以显示PI（血氧灌注指数），有效反映血流灌注情况。

2.8支持血氧饱和度、无创血压监测同侧测量。

2.10血氧附件为软指套血氧探头，防水级别达iPX7，支持直接用消毒剂清洗、浸泡。

2.11 NIBP适用于成人，小儿和新生儿，在国家注册中无病人类型的限制，并提供注册证材料 ；

2.12 无创血压监测具备多重压力保护功能，同时可以选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者的舒适性。

2.13 血压袖带采用防水材料，一体式设计，支持洗衣机批量清洗，减少医护人员工作量；

2.14 支持通过有线、无线方式连入中央监护系统，并可以与遥测监护进行混网联接；

2.15 具备它床观察功能，它床观察支持数量≥10张床位，并可以管理它床报警；

2.16 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰；

2.17 **具有≥8寸彩色显示屏，可选触摸屏；**

2.18 标配内置SD卡，支持≥40小时全息波形的存储与回顾，支持历史病人的回顾 ；

2.19 支持药物计算，血液动力学计算，氧合计算，通气计算。

**备注：**

1、以上打“★”项参数为必要条款，其中任何一条不满足视为无效报价；非打“★”项参数在不影响产品的功能特点和整体结构的基础上，允许适度偏离，但必须与询价文件所述相一致，偏离是否适度、是否科学合理，将由评委给予综合评价，供应商应承担被判定为偏离度过大，已影响产品功能特点和整体结构，报价无效的风险。

**2、供应商必须逐项详细填写《技术要求响应及偏离表》，并对其真实性负责。如“报价文件技术规范描述”完全照抄“询价文件技术要求”的，有被判定为表述含糊、报价无效的风险；**

**3、如成交供应商供货产品的技术参数与“报价文件技术规范描述”不符，则按“提供虚假材料谋取成交”处理。**

4、供应商若非投标产品原厂家的，签订合同时须提供该产品原厂家（或驻中国办事机构）出具的有效的经销授权书。

**三、备件及资料：**

1、为保证设备正常运行,卖方应在中国境内设置备件库,存入所有必须的备件,并保证8年以上的供应期。

2、专用工具：卖方向买方提供设备维护的专用工具。

3、卖方向买方提供设备的全套技术资料。

4、卖方向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求及参数。

**四、技术培训：**

1、卖方技术人员必须免费对安装、调试、操作、维修、保养等事项向买方作现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

2、根据设备技术要求，向买方提供使用人员和维修技术人员的集中培训。

**五、安装及验收：**

1、在货物到达使用单位后卖方应在5天内派工程技术人员到买方开箱安装调试并承担由此产生的一切费用。

2、设备安装后，按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准，验收专用仪器，并承担相关费用。

**六、质量保证及售后服务：**

1、免费保修期≥二年。

2、保证年开机率98%以上（按365天/年计算）如未能达到则每超过一天延长一周保修期。

3、设备有故障，卖方应在接到买方通知后24小时内到达买方单位并及时有效地排除故障。

**七、付款方式：**

产品全部供货验收合格后第一周内付90%，余款十二个月后一次付清。