附件:整体婴儿洗浴中心项目采购要求

1、所投产品若为医疗设备，供应商必须为具有医疗器械生产企业许可证的生产商或具有医疗器械经营企业许可证的经销商（有效期内）；

2、必须提供所投设备的医疗器械注册证和医疗器械注册登记表（有效期内）

3、拟提供的设备必须在供应商有效的经营许可范围内；并提供所投医疗器械的有效授权许可证明。

**一、采购清单：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **技术要求** | **数量** | **单位** | **最高限价** |
| **1** | 整体婴儿洗浴中心 | 详见下文 | 1 | 套 | 60000元 |
| 注：  1.交货时间：签订合同后20个自然日内，各供应商报出最早交货期限；  2.交货地点：采购单位指定； | | | | | |

**二、详细技术参数及功能要求：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置名称 | 单位 | 数量 | 规格参数 |
| 1 | 洗手池及下柜 | 个 | 1 | 1、游泳池、洗礼池、护理台、洗手池均采用面层为PMMA高分子复合材料与台面一次性整体吸塑成型。  2、抚触台：表面雪白皮革软包，内置50mm高质量海绵。  3、台面支架选用全优质304不锈钢，高度设计符合人体工程学要求；  4、柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况。采用彩色钢化玻璃，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁不变形等特点，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，更美观，非整体柜门设计，；柜门铰链采用阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。  5、规格尺寸（组合方式详见图纸）  洗手池尺寸：500x790x800mm  游泳池尺寸：900x790x800mm  洗礼池尺寸：1000x790x800mm  抚触台尺寸：1500x790x800mm |
| 2 | 游泳池及下柜 | 个 | 2 |
| 3 | 洗礼池及下柜 | 个 | 2 |
| 4 | 抚触台 | 个 | 2 |
| 5 | （洗手池）感应水龙头 | 个 | 1 | 感应式医用级水龙头  适用于婴儿洗浴中心的第一步，无接触感应式洗手。 |
| 6 | (游泳池)专用水龙头 | 个 | 2 | 1、水龙头采用优质全医用级材质，具有抗氧化、耐强酸强碱特点。采用冷热水龙头；  2、专业医用级品牌水龙头，可旋转；  3、适用于游泳池。 |
| 7 | (洗礼池)抽拉式水龙头 | 个 | 2 | 水龙头采用优质全医用级材质，具有抗氧化、耐强酸强碱特点。采用冷热水龙头；  可抽拉式龙头、花洒水柱可随意调节,360℃旋转；  3、适用于洗礼池 |
| 8 | 恒温水控制器  （用于洗礼池及游泳池） | 个 | 4 | 1、调温精度±1℃；  2、自动控制温度在38度，可手动任意调节到25℃-48℃，掉电后可恢复到自动38℃设置；  3、调节次数超50万次  4、带止回阀，防止冷热水互串  5、电源DC12V安全供电，用电功率仅5W  6、具有过热保护功能，如因异常原因导致出水超过50℃时，系统快速回调温度  7、进水水压：0.5MPa-0.6MPa |
| 9 | 液晶操作控制系统  （用于洗礼池及游泳池） | 套 | 4 | 1、面板外框尺寸：178 mm（长）×100 mm（高）,安装开孔尺寸：150mm（长）×85 mm（高）；  2、DC12V安全电压，液晶显示屏（㎜）95mm（长）×42mm（宽），全中文显示室内温度及池内水的温度；  3、微电脑PLC编程控制池内用水恒定可调控，泳池内水温随时监控，高温自动报警保护；液晶显示，可显示室内温度，独有的音乐播放器插头，且带有时间计时功能，自动化程度高。 |
| 10 | 给排水系统 | 套 | 1 | 所有给排水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快、成本造价高；采用同质化学连接技术，管材、管件完全熔为一体，真正杜绝跑、冒、滴、漏，管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨胀。 |
| 11 | 水质处理器 | 台 | 1 | 除菌水处理器，不锈钢材质，多层式渗透，净化过滤水质更保证水质清洗安全，可采用反冲式维护清洗，无需更换滤芯。 |
| 12 | 不锈钢下水器 | 只 | 5 | 全不锈钢材质，具有抗氧化、耐强酸强碱特点。 |
| 13 | 卡通形象牌 | 块 | 3 | 可爱婴儿的卡通形象牌给婴儿更多的视觉刺激。 |
| 14 | 游泳脖圈 | 个 | 2 | 适用于新生儿游泳。 |
| 15 | 婴儿洗发帽 | 个 | 2 | 有效保护婴儿眼睛及耳朵，防止进水。 |
| 17 | 一次性可降解游泳池袋 | 个 | 50 | 一次性可降解袋，将洗浴或游泳的婴儿与浴池完全隔离，消除公用浴池所引起的卫生隐患，有效预防各种传染疾病。此袋用全新PE颗粒制造，无回料杂质，无毒无味，环保安全。 |
| 18 | 一次性可降解洗礼池隔膜 | 个 | 50 |

**备注：**

1、以上打“★”项参数为必要条款，其中任何一条不满足视为无效报价；非打“★”项参数在不影响产品的功能特点和整体结构的基础上，允许适度偏离，但必须与询价文件所述相一致，偏离是否适度、是否科学合理，将由评委给予综合评价，供应商应承担被判定为偏离度过大，已影响产品功能特点和整体结构，报价无效的风险。

**2、供应商必须逐项详细填写《技术要求响应及偏离表》，并对其真实性负责。如“报价文件技术规范描述”完全照抄“询价文件技术要求”的，有被判定为表述含糊、报价无效的风险；**

**3、如成交供应商供货产品的技术参数与“报价文件技术规范描述”不符，则按“提供虚假材料谋取成交”处理。**

4、供应商若非投标产品原厂家的，签订合同时须提供该产品原厂家（或驻中国办事机构）出具的有效的经销授权书。

**三、备件及资料：**

1、为保证设备正常运行,卖方应在中国境内设置备件库,存入所有必须的备件,并保证8年以上的供应期。

2、专用工具：卖方向买方提供设备维护的专用工具。

3、卖方向买方提供设备的全套技术资料。

4、卖方向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求及参数。

**四、技术培训：**

1、卖方技术人员必须免费对安装、调试、操作、维修、保养等事项向买方作现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

2、根据设备技术要求，向买方提供使用人员和维修技术人员的集中培训。

**五、安装及验收：**

1、在货物到达使用单位后卖方应在5天内派工程技术人员到买方开箱安装调试并承担由此产生的一切费用。

2、设备安装后，按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准，验收专用仪器，并承担相关费用。

**六、质量保证及售后服务：**

1、免费保修期≥二年。

2、保证年开机率98%以上（按365天/年计算）如未能达到则每超过一天延长一周保修期。

3、设备有故障，卖方应在接到买方通知后24小时内到达买方单位并及时有效地排除故障。

**七、付款方式：**

产品全部供货验收合格后第一周内付90%，余款十二个月后一次付清。